#N33300830 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ГОСТ 12.1.016-79

Группа Т58

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Воздух рабочей зоны

Требования к методикам измерения

концентраций вредных веществ

Occupational safety standards system. Air of the work

zone. Requirements for measurement techniques

of unhealthy matters concentrations

#G1Дата введения с 1982-01-01

#G0УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1979 г. N 1710

Постановлением Госстандарта от 03.04.92 N 361 снято ограничение срока действия

ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1983 г. (ИУС N 9-83)

1. Стандарт устанавливает единые требования к построению, содержанию, изложению методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, требования к приборам, аппаратуре, реактивам, отбору проб, подготовке и проведению измерения, обработке результатов.

Стандарт не распространяется на методики измерения концентраций вредных веществ при помощи индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также на методики измерения концентраций радиоактивных и бактериальных загрязнений.

Основные понятия терминов, применяемых в стандарте, приведены в приложении 1.

2. Построение, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5-92* и ГОСТ 8.010-90.

#G1----------------

#G0* Только для Российской Федерации

3 Методики измерения концентраций вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, должны разрабатываться для веществ, на которые установлены или устанавливаются предельно допустимые концентрации.

4 Методики измерения концентраций вредных веществ должны быть проверены в экспериментальных и производственных условиях и разрабатываться с учетом их широкого использования в различных производствах. В случае ограниченного применения методики должны быть указаны конкретные виды производства, где она может быть использована.

5 В методиках измерения концентраций вредных веществ должны предусматриваться приборы, прошедшие государственные испытания, внесенные в Государственный реестр и выпускаемые серийно, приборы, требования к которым установлены в государственных стандартах, распространяющихся на эти приборы, а также средства измерений, метрологические характеристики которых определены в процессе аттестации методик.

6 В методиках измерения концентраций вредных веществ должны предусматриваться приборы с выходом на цифровой отсчет или с регистрацией показаний в форме, пригодной для статистической обработки, в том числе с выходом на вычислительные устройства.

7 Методики измерения концентраций вредных веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010-90 и настоящего стандарта должны быть аттестованы органами ведомственной метрологической службы. Отчет о метрологической аттестации методики должен включать:

расчет погрешности измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 8.207-76, ГОСТ 8.010-90 и настоящего стандарта;

список литературы, использованной при разработке методики;

протокол о производственных испытаниях методики.

8 Методика и отчет о ее метрологической аттестации должны иметь титульные листы, подписанные лицами, проводившими разработку и метрологическую аттестацию методики, утверждены организацией-разработчиком, согласованы с Министерством здравоохранения СССР и ведомственной метрологической службой, проводившей аттестацию методики.

9 Методика должна иметь заглавие, отражающее принцип измерения вредного вещества в воздухе рабочей зоны.

10 Вводная часть методики должна содержать:

название вещества согласно рекомендациям Международного союза чистой и прикладной химии и его химическую формулу;

сведения о физико-химических свойствах вещества (агрегатное состояние в воздухе рабочей зоны, плотность упругость пара, растворимость);

краткую токсикологическую характеристику с указанием величины ПДК в воздухе рабочей зоны;

изложение принципа, на котором основана методика с указанием основных параметров;

условия измерения;

нижний предел измерения концентраций вредных веществ в микрограммах в объеме анализируемого раствора и в миллиграммах на 1 куб.м воздуха;

диапазона измеряемых концентраций в миллиграммах на 1 куб.м воздуха;

избирательность измерения с указанием влияния концентраций сопутствующих веществ, в миллиграммах на 1 куб.м воздуха;

значение погрешности;

время выполнения измерения от отбора пробы до получения информации о концентрации вещества.

11 В разделе "Приборы, аппаратура, посуда" при использовании аспирационного устройства, погрешность которого неизвестна, погрешность измерения объемного расхода определяют погрешностью средства измерения (например, счетчика газового барабанного ГСБ-400), при помощи которого проводили градуировку устройства.

12 В разделе "Реактивы и материалы" для применяемых реактивов и материалов должна быть указана нормативно-техническая документация, которой они должны соответствовать, а для реактивов - также их квалификация.

10-12 (Измененная редакция, Изм. N 1).

13 Раздел "Отбор пробы воздуха" должен содержать требования к виду, количеству, порядку соединения поглотительных сосудов, фильтродержателей и других устройств, требования к объему поглотительного раствора, к объемному расходу воздуха, объему отбираемого воздуха, длительности отбора проб в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, требования к срокам и условиям хранения отобранных проб.

13.1 Пробы воздуха на содержание газов и паров должны отбираться в поглотительные сосуды с поглотительными растворами, в концентрационные трубки с сорбентами, в шприцы, пипетки и другие высокоэффективные средства отбора.

13.2 Пробы воздуха на содержание аэрозолей должны отбираться на аналитические аэрозольные фильтры (типа АФА, бумажные, стекловолокнистые и др.).

13.3 Полнота поглощения вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и устанавливаться экспериментально.

14 Раздел "Подготовка к измерению" должен содержать требования ко всем подготовительным работам, предшествующим измерению концентраций вредных веществ: приготовлению стандартных, поглотительных и вспомогательных растворов с указанием сроков их хранения, приготовлению хроматографических колонок, градуировочных смесей вредных веществ с воздухом и т.д., а также требования к установке и подготовке всех средств измерения в соответствии со стандартами и нормативно-технической документацией.

14.1 Концентрации вредных веществ в отобранных пробах воздуха должны измеряться по градуировочному графику или градуировочным коэффициентам. Для построения градуировочного графика проводится 6 серий измерений по 5-10 концентраций вредного вещества в каждой серии. Число концентраций устанавливают в каждом конкретном случае в зависимости от погрешности измерения.

14.2 Величины аналитических сигналов концентраций вредных веществ в отобранных пробах воздуха устанавливают по отношению к контрольным растворам, не содержащим измеряемых вредных веществ.

14.3 Проверка градуировочного графика должна проводиться не менее чем по 5 точкам периодически (не реже раза в квартал), а также при изменении условий измерения концентраций вредных веществ. Один раз в год градуировочный график строится заново.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15 Раздел "Проведение измерения" должен содержать конкретные сведения о числе измерений, необходимых для получения результата с погрешностью, указанной в вводной части методики.

16 Раздел "Обработка результатов" должен содержать указания по расчету концентраций вредных веществ в отобранных пробах воздуха и погрешности измерения.

16.1 Концентрацию вредных веществ в миллиграммах на 1 куб.м воздуха (мг/куб.м) вычисляют по установленным методикой формулам, учитывающим условия отбора и анализа проб (см. приложение 2).

16.2 Погрешность измерения концентраций вредных веществ в воздухе следует рассчитывать в соответствии с МИ 1317-86, ГОСТ 8.207-76 и приложением 3 данного стандарта по всему интервалу измеряемых концентраций не менее чем в 3-5 точках. Методика должна содержать требования к случайной составляющей погрешности измерения концентраций вредных веществ. Суммарная погрешность измерения не должна превышать +/-25%.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

17 Раздел "Требования к квалификации лиц, проводящих измерение концентраций вредных веществ в воздухе" должен содержать требования к образованию, опыту, стажу работы и т.п.

18 Раздел "Требования безопасности" должен содержать конкретные требования безопасности и производственной санитарии при выполнении всех операций по измерению концентраций вредных веществ, соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативно-технической документации, утвержденной Министерством здравоохранения СССР и другими органами государственного надзора.

Приложение 1

(справочное)

Определения терминов, применяемых в стандарте

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦          Термин         ¦             Определение                ¦

+------------------------------------------------------------------+

1 Рабочая зона             По ГОСТ 12.1.005-88

2 Методика измерения кон-  Подробное описание средств измерений ус-

центраций вредных веществ  ловий и операций, которые обеспечивают

регламентированные характеристики точнос-

ти

3 Точность измерения       По ГОСТ 16263-70

4 Метод измерения          По ГОСТ 16263-70

5 Аналитический сигнал     Среднее результатов измерения физической

величины, а в заключительной стадии ана-

лиза, функционально связанное с содержа-

нием измеряемых компонентов

6 Вредное вещество         По ГОСТ 12.1.007-76

7 Проба воздуха            Объем воздуха, отобранный для измерения

концентраций вредных веществ

8 Предельно допустимая     По ГОСТ 12.1.005-88

концентрация вредных ве-

ществ в воздухе рабочей

зоны

9 Избирательность          Возможность измерения концентрации вред-

ного вещества на фоне сопутствующих ве-

ществ

10 Погрешность             По ГОСТ 16263-70

11 Диапазон измеряемых     Область значений измеряемых концентраций,

концентраций               предусмотренная данной методикой

12 Нижний предел измерения Наименьшее значение концентраций, измеря-

емое с допустимой погрешностью

13 Объемный расход         Объем воздуха, равномерно проходящий че-

рез систему отбора проб в единицу времени

(л/мин)

14 Поглотительный раствор  Раствор или растворитель, предназначенные

для поглощения вредного вещества из воз-

духа

15 Стандартные растворы    Растворы, содержащие в единице объема оп-

ределенное количество измеряемого вредно-

го вещества или его химико-аналитического

эквивалента

16 Градуировочный график   Графическое выражение зависимости анали-

тического сигнала от концентрации (или

количества) вредного вещества

17 Градуировочные растворы Растворы, приготовленные из стандартных и

вспомогательных растворов, предназначен-

ные для построения градуировочного графи-

ка

18 Градуировочная смесь    Смесь, содержащая определенные концентра-

вредных веществ с воздухом ции газов, паров или аэрозолей в воздухе,

полученная при помощи дозирующего устрой-

ства или динамической установки и пред-

назначенная для построения градуировочно-

го графика

19 Аспирационное устройст- Устройство для принудительного протягива-

во                         ния воздуха через поглотительные раство-

ры, сорбенты, фильтры, пипетки

#G0(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 2

(справочное)

Примеры расчета концентраций вредных веществ в воздухе

Пример 1. Измерение концентраций вредных веществ, отобранных из воздуха с концентрированием.

Концентрацию вредных веществ (С), отобранных из воздуха с концентрированием и переведенных в раствор, вычисляют по формуле

#G1а в

С= -----,

б V

#G0

#G1     где а  - количество вещества,  найденное в анализируемом объеме

раствора, мкс;

б  - объем раствора, взятого для анализа, мл;

в  - общий объем раствора, мл;

V - объем воздуха,  отобранный для анализа,  приведенный  к

условиям в  соответствии  с  ГОСТ 8.395-80 при температуре 293 К (20

град.С) и атмосферном давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), л.

#G0При аспирационном способе отбора проб V вычисляют по формуле

#G1                              Vt 293 P

V=  ------------,

(273+t)101,3

#G0при вакуумном способе отбора проб V вычисляют по формуле

#G1                              Vc 293 (P-p)

V= -------------,

(273+t)101,3

где V(t)  -  объем  воздуха  при  температуре  t в месте отбора

пробы, л;

Р - атмосферное давление, кПа;

Vc - объем сосуда, л;

t - температура воздуха в месте отбора пробы, град.С;

р - остаточное давление в сосуде,  измеренное вакуумметром,

кПа.

#G0Пример 2. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе без концентрирования.

Концентрацию вредных веществ (С) в воздухе без концентрирования вычисляют по формуле

#G1                               а

С = ---,

V

#G0где а - количество вещества, найденное в анализируемой пробе воздуха, мкг;

#G1         V -   рассчитывают   по  формуле,  принятой  для  измерения

концентраций вредных    веществ,    отобранных    из    воздуха    с

концентрированием.

#G0(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 3

(рекомендуемое)

Расчет погрешности измерения концентраций

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Расчет погрешности измерения концентраций вредных веществ в воздухе составлен с учетом условий построения градуировочных графиков при применении как градуировочных растворов, так и градуировочных смесей вредных веществ с воздухом.

Погрешность измерения концентраций вредного вещества в воздухе рабочей зоны складывается из суммы неисключенных остатков систематической и случайной погрешностей.

Неисключенная систематическая погрешность обусловливается:

погрешностью приготовления растворов* (взятие навески, ее растворение, разбавление растворов и т.п.);

#G1----------------

#G0* Стандартных, градуировочных, поглотительных, контрольных и вспомогательных растворов, используемых по методике.

погрешностью приготовления градуировочных смесей вредных веществ с воздухом;

погрешностью прибора;

погрешностью построения градуировочного графика;

погрешностью отбора проб воздуха;

погрешностью измерения.

Случайная погрешность обусловливается погрешностями, случайно изменяющимися при повторных измерениях одной и той же величины.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1 Определение неисключенной систематической погрешности измерения концентраций вредных веществ методами, использующими градуировочные растворы

1.1 Погрешность приготовления растворов тета(пр.раств) обусловливают следующие погрешности:

1.1.1 Погрешность реактивов тета(1), определяемая их квалификациями и показателями качества.

1.1.2 Погрешность взвешивания навески тета(2), например, 0,050 г на весах типа ВЛА-200 с погрешностью, равной 0,0001 г (цена деления весов согласно выпускному аттестату)

#G1                               2х0,0001х100*

тета(2) = --------------.

0,05

----------------

#G0* Погрешность взвешивания удваивают, если взвешивание при измерении производят дважды.

1.1.3 Погрешность измерения объема раствора в мерной колбе тета(3), например, вместимостью 25 куб.см (2-го класса) с погрешностью, равной +/-0,06 куб.см согласно ГОСТ 1770-74.

#G1                               0,06х100

тета(3) = ----------.

25

#G01.1.4 Погрешность измерения объема раствора пипеткой тета(4), например, при измерении объема раствора в 1,5 куб.см пипеткой вместимостью 2 куб.см (2-го класса) с погрешностью, равной половине цены деления +/-0,010 куб.см.

#G1                               0,010х100

тета(4) = ----------.

1,5

#G0Погрешность приготовления растворов рассчитывают по формуле

#G1тета(пр.раств) = кв.корень(тета(1)_2+тета(2)_2+тета(3)_2+тета(4)_2).

#G01.1.2-1.1.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2 Погрешность прибора тета(приб) определяют его классом в соответствии с научно-технической документацией на прибор (для газового хроматографа погрешность определяют по экспериментальным данным с применением градуировочных растворов или градуировочных смесей вредных веществ с воздухом в соответствии с 2.5 настоящего приложения).

1.3 Погрешность построения градуировочного графика тета(град) рассчитывают по экспериментальным данным по всему интервалу концентраций, для чего проводят 6 серий измерений по 5-10 концентрациям вредного вещества в каждой серии.

Данные заносят в таблицу по форме табл.1.

#G1Таблица 1

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Число¦Концент- ¦Величина¦Среднее¦дельта (y)=¦дельта y(max)¦Концент-      ¦дельта Сmax.100  ¦

¦изме-¦рация    ¦аналити-¦арифме-¦      -    ¦             ¦рация,        ¦---------------.%¦

¦рений¦вредного ¦ческого ¦тичес- ¦ y(i)-y    ¦             ¦найденная     ¦       C(i)      ¦

¦в се-¦вещества ¦сигнала ¦    -  ¦           ¦             ¦по графи-     ¦                 ¦

¦рии  ¦в одном  ¦  y(i)  ¦кое y  ¦           ¦             ¦ку и соот-    ¦                 ¦

¦     ¦из граду-¦        ¦       ¦           ¦             ¦ветствую-     ¦                 ¦

¦     ¦ировочных¦        ¦       ¦           ¦             ¦щая           ¦                 ¦

¦     ¦растворов¦        ¦       ¦           ¦             ¦дельта y(max),¦                 ¦

¦     ¦  С(i),  ¦        ¦       ¦           ¦             ¦дельта Cmax   ¦                 ¦

¦     ¦ мкг/мл  ¦        ¦       ¦           ¦             ¦              ¦                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

1               0,242              0,002

2               0,244              0,000

3               0,246              0,002                                     0,2х100

--------- =

4      5,0      0,247    0,244     0,003        0,003            0,2           5,0

5               0,242              0,000                                       = 4,0

6               0,244              0,000

#G0Далее из погрешности всего интервала концентраций выбирают максимальное значение погрешности, которое принимают за погрешность построения градуировочного графика. Грубые погрешности измерений исключают в соответствии с СТ СЭВ 545-77.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4 Погрешность отбора проб воздуха тета(отб.) обусловливают следующие погрешности.

1.4.1 Погрешность измерения объема, отобранного для анализа воздуха тета(V), исходя из погрешности аспирационного устройства, указанной в паспорте.

В случае применения аспирационного устройства, погрешность которого не известна, погрешность измерения объемного расхода определяют погрешностью средства измерения (например, счетчика газового барабанного ГСБ-400 и др.), при помощи которого проводили градуировку устройства.

1.4.2 Погрешность измерения температуры тета(т) исходя из погрешности (класса) термометра или определяемая половиной цены деления термометра.

Например, при погрешности термометра +/-0,5 град. и температуре 20 град.С.

#G1                         0,5х100    0,5х100

тета(t)= -------- = ---------.

273+t        293

#G01.4.3 Погрешность измерения атмосферного давления тета(р), определяемая погрешностью (классом) барометра или половиной цены деления барометра.

Например, при погрешности барометра +/-0,065 кПа и давлении 101,3 кПа

#G1                                 0,065х100

тета(р) = ---------- .

101,3

#G01.4.4 Погрешность за счет уноса или проскока измеряемого вредного вещества тета(ун) из поглотительных сосудов, с фильтров и других устройств, определяемая экспериментально при соответствующих объемных расходах путем применения дополнительных устройств.

Максимальные из найденных в дополнительных устройствах значения концентраций принимают за погрешность.

Например, при применении для отбора проб воздуха одного устройства (концентрация измеряемого вредного вещества в котором составляет С(1) и двух последовательно соединенных устройств (соответственно концентрации в которых составляют С(2) и С(3)) для определения уноса или проскока из первого устройства

#G1                              (С(2)+С(3))х100

тета(ун)= ---------------.

С(1)+С(2)+С(3)

#G01.4.5 Погрешность измерения концентраций за счет длительности хранения отобранной пробы воздуха тета(хр) (в пределах времени, указанного в методике), определяемая как разность между концентрацией С(0) при времени хранения t=0 и концентрацией С(t), найденной при времени хранения t, допускаемом по методике.

#G1                                  (С(0)-С(t))х100*

тета(хр) = ----------------.

С(0)

----------------

#G0* При С(t)>C(0) для расчета берут абсолютное значение.

1.4.6 Погрешность измерения концентраций за счет влияния сопутствующих веществ тета(сп), определяемая как разность между концентрацией, найденной без сопутствующих веществ, и концентрацией в их присутствии (расчет погрешности аналогичен 1.4.5).

Погрешность отбора проб воздуха рассчитывают по формуле

#G1 тета(отб)= кв.корень(тета(V)_2+тетаt(t)_2+тета(р)_2+тета(ун)_2+

тета(хр)_2+тета(сп)_2*).

----------------

#G0* тета(сп) вводят в формулу расчета тета(отб) при условии, когда значение погрешности измерения концентраций вредного вещества с учетом тета(сп) не превышает +/-25%. В противном случае отмечают неизбирательность методики в присутствии сопутствующих веществ.

1.4.1-1.4.6 (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.5 Погрешность измерения концентраций вредных веществ тета(изм) обусловливают:

1.5.1 Погрешность измерения объема отобранной пробы, доведения до метки в мерной посуде, измерения при помощи цилиндра и т.п. тета(5), которые рассчитывают в соответствии с 1.1.3-1.1.4 настоящего приложения.

1.5.2 Погрешности проведения предварительных операций по обработке отобранной пробы (фильтрование, кипячение, сжигание и т.п.) тета(6), которые определяют как разность между известной и полученной концентрациями после проведения указанных операций.

1.5.3 Погрешность измерения величины аналитических сигналов: оптическая плотность, высота волны и т.п., тета(сигн).

Погрешность измерения рассчитывают по формуле

#G1          тета(изм)= кв.корень(тета(5)_2+тета(6)_2+тета(сигн)_2).

#G0Доверительные границы неисключенной погрешности измерений, использующих градуировочные растворы, следует определять по формуле

#G1тета(раств)= кв.корень(тета(пр.раств)_2+тета(приб)_2+тета(град)_2+

тета(отб)_2+тета(изм)_2).

#G02 Определение неисключенной систематической погрешности измерения концентраций вредных веществ с помощью методов, использующих градуировочные смеси*

#G1----------------

#G0* Для газохроматографических измерений концентраций вредных веществ.

2.1 Погрешность приготовления градуировочных смесей вредных веществ с воздухом тета(пр.см) обусловлена погрешностью дозирующего устройства или динамической установки, определенной расчетным путем или в сравнении с методом, погрешность которого известна. Для дальнейших расчетов следует брать максимальную погрешность приготовления смесей.

2.2 Погрешность газового хроматографа тета(приб) определяют аналогично 1.2 настоящего приложения.

2.3 Погрешность построения градуировочного графика тета(град) рассчитывают аналогично 1.3 настоящего приложения.

2.4 Погрешность отбора проб воздуха обусловливают следующие погрешности.

2.4.1 Погрешность, вызываемая сорбцией вещества стенками стеклянного шприца, пипетки или кран-дозатора хроматографа и потерей вещества вследствие негерметичности тета(хр), в зависимости от концентрации вещества и времени хранения, которую определяют как разность между концентраций при времени хранения t=0 и концентрацией, найденной при времени хранения t, допускаемом по методике (рассчитывают аналогично 1.4.5).

Для дальнейших расчетов следует брать максимальную погрешность.

2.4.2 Погрешность измерения температуры тета(t) рассчитывают аналогично 1.4.2.

2.4.3 Погрешность измерения атмосферного давления тета(t) рассчитывают аналогично 1.4.3.

Погрешность отбора проб воздуха при газохроматографическом измерении рассчитывают по формуле

#G1        тета(отб)= кв.корень(тета(хр)_2+тета(т)_2+тета(р)_2).

#G02.5 Погрешность измерения тета(изм) обусловливают погрешность измерения высоты или площади хроматографических пиков тета(пик) и погрешность измерения объема вводимой пробы воздуха за счет отклонения от номинальной вместимости стеклянного шприца или кран-дозатора тета(шпр), исходя из погрешности (класса), указанной в паспорте.

Погрешность измерения рассчитывают по формуле

#G1          тета(изм)= кв.корень(тета(пик)_2+тета(шпр)_2).

#G0Доверительные границы неисключенной систематической погрешности газохроматографических измерений, использующих градуировочные смеси вредных веществ с воздухом, рассчитывают по формуле

#G1     тета(эта(х))= кв.корень(тета(пр.см)_2+тета(приб)_2+

тета(град)_2+тета(отб)_2+тета(изм)_2).

#G02.4.2, 2.4.3, 2.5 (Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Оценка границы суммы неисключенных систематических погрешностей измерения

Границы суммы неисключенных систематических погрешностей измерения рассчитывают с использованием данных оценки всех ее составляющих по формуле

#G1               тета= К кв.корень(сигма тета(i)_2),

где К  -  коэффициент,  определяемый   принятой   доверительной

вероятностью, принимаемый      равным     1,1     при

доверительной вероятности 0,95;

тета(i) -  неисключенные  остатки  систематических  погрешностей

измерения, которые слагаются из суммы погрешностей:

приготовления градуировочных       растворов      или

градуировочных смесей  вредных  веществ  с   воздухом

тета(пр.раств.);

или тета(пр.см);

прибора тета(приб);

построения градуировочного графика тета(град);

отбора проб воздуха тета(отб);

измерения тета(изм).

#G04 Оценка случайной составляющей погрешности измерения концентраций вредных веществ

Для оценки случайной составляющей погрешности приводят 5-10 наблюдений при постоянной концентрации вредного вещества в градуировочном растворе или в градуировочной смеси с воздухом.

Результаты наблюдений заносят в таблицу по форме табл.2.

#G1Таблица 2

+------------------------------------------------------------------+

¦Число ¦Концентрация¦Среднее ¦             -¦               ¦      ¦

¦наблю-¦вредного ве-¦арифме- ¦дельта Сi=Сi-С¦(дельта С(i))_2¦  s   ¦

¦дений ¦щества,     ¦тическое¦              ¦               ¦      ¦

¦  n   ¦мг/куб.см,  ¦   -    ¦              ¦               ¦      ¦

¦      ¦или мг/куб.м¦   С    ¦              ¦               ¦      ¦

¦      ¦    Сi      ¦        ¦              ¦               ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

1       11,15                   0,41             0,1681

2       10,80                   0,06             0,0036

3       10,50       10,74       0,24             0,0576

4       10,60                   0,14             0,0196    0,245

5       10,65                   0,09             0,0081

Е (i)_n=

(дельта Сi_2)=

= 0,2570

#G0где n - число наблюдений;

#G1         Сi - числовые значения величин  концентраций,  найденные  в

одних и тех же условиях;

-

С  - среднее арифметическое значение;

-

дельта Сi=(Ci-C) - разность между i-результатом наблюдения (Сi)

-

и средним значением (С);

s -  среднее  квадратическое  отклонение группы результатов

наблюдений.

E(i)_ n (дельта Сi)_2             0,2570

s= кв.корень(-----------------------)= кв.корень(------)=

n-1                           5-1

кв.корень(0,06008)=0,245.

#G0Находят относительное среднее квадратическое отклонение результата измерения

#G1       -        s 100            0,245100         24,50

s(C) = -------------- = ------------------ = ----- = 1,01%,

кв.корень(nхC)   кв.корень(5х10,74   24,05

где n - число измерений,  указанное в методике  (не  менее  5),

которое определяют  исходя  из  погрешности  результата

измерения.

-

#G0Значения S и S(C) определяют не менее чем в 3-5 точках по всему диапазону концентраций и выбирают для расчета максимальные значения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5 Доверительные границы случайной погрешности

#G1     Доверительные границы    случайной    погрешности    результата

-

измерения находят  по  формуле  Эпселон = ts(C), где t - коэффициент

Стъюдента, который в  зависимости  от  доверительной  вероятности  и

числа результатов  наблюдений  находят  по  таблице  приложения ГОСТ

8.207-76.

#G06 Оценка суммарной погрешности результата измерений концентраций вредных веществ

#G1     Для расчета    суммарной   погрешности   определяют   отношение

-

систематической тета  и  случайной  s(C)  составляющих согласно ГОСТ

8.207-76.

тета

Если ----    <    0,8,   то   неисключенными   систематическими

-                 погрешностями пренебрегают.

s(C)

тета

Если ---- > 8, то пренебрегают случайными погрешностями.

-

s(C)

тета

Если 8  >  ----  >  0,8,  то  границу  погрешности  результатов

-

s(C)

измерения находят   путем   построения   композиций    распределения

случайных и      неисключенных     систематических     погрешностей,

рассматриваемых как случайные величины по формуле

дельта = К s(Е),

где К -  коэффициент,  зависящий  от  соотношения  случайной  и

неисключенной систематической погрешности;

S(E) -    оценка    суммарного   среднего   квадратического

отклонения результата измерения, вычисляемая по формуле

(тета(i))_2

S(E)=кв.корень(Е ----------- + Sc_2),

3

#G0где

#G1       (тета(i))_2   тета(пр.раств.)_2   тета(приб.)_2

Е ----------- = ----------------- + ------------- +

3                3                  3

тета(град.)_2   тета(отб.)_2   тета(изм.)_2

------------- + ------------ + ------------.

3              3              3

#G0Коэффициент К вычисляют по формуле

#G1                          эпсилон+тета

К = --------------------------- ,

-               тета(i)_2

s(C)+ кв.корень(Е ---------)

3

#G0где Эпселон - доверительные границы случайной погрешности (п.5 настоящего приложения);

тета - границы неисключенной систематической погрешности результата измерения (п.3 настоящего приложения).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание #T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G0Приложение 1 (справочное) Определения терминов, применяемых в стандарте

Приложение 2 (справочное) Примеры расчета концентраций вредных веществ в воздухе

Приложение 3 (рекомендуемое) Расчет погрешности измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

#E#T61441

ГОСТ 12.1.016-79. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ ( с Изменением N 1, утвержденным в июне 1983 года, ИУС N 9-83)

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 15.05.79 N 1710, 12.1.016-79

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.82

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 01.01.96

Дата внесения в БД: 15.07.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 5 33300881 33301254 33301260 33301262 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Воздух рабочей зоны

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700BB07050F#F1 0C00CC070101#F1 0D00CD070909#F1 0F00BE070101#F1 1400CD07070F#F2 0100CA00C3CED1D22031322E312E3031362D37392E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20C2EEE7E4F3F520F0E0E1EEF7E5E920E7EEEDFB2E20D2F0E5E1EEE2E0EDE8FF20EA20ECE5F2EEE4E8EAE0EC20E8E7ECE5F0E5EDE8FF20EAEEEDF6E5EDF2F0E0F6E8E920E2F0E5E4EDFBF520E2E5F9E5F1F2E2202820F120C8E7ECE5EDE5EDE8E5EC204E20312C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBEC20E220E8FEEDE5203139383320E3EEE4E02C20C8D3D1204E20392D383329#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F2 1A001C00CFC5D0C5C8C7C4C0CDC8C52028FFEDE2E0F0FC203139393620E32E29#F3 0600040031373130#F3 06000B0031322E312E3031362D3739#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08000E23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00045E21FC01