ГОСТ 12.1.050-86.

Система стандартов безопасности труда

Методы измерения шума на рабочих местах

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.050-86 «Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 28 марта 1986г. №790). Occupational safety standards system. Methods of noise measurement at work-places

Дата введения 1 января 1987г.

Взамен ГОСТ 20445-75

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения шума в производственных помещениях и на территориях предприятий на рабочих местах во всех отраслях народного хозяйства.

1. Общие положения

1.1. Измерения шума должны производиться для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах допустимым по действующим нормам.

1.2. Устанавливаются следующие измеряемые и рассчитываемые величины в зависимости от временных характеристик шума*:

уровень звука, дБА, и октавные уровни звукового давления, дБ - постоянного шума;

эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, дБА - для колеблющегося во времени шума;

эквивалентный уровень звука, дБА, и максимальный уровень звука, дБАI, - для импульсного шума;

эквивалентный и максимальный уровни, дБА, - для прерывистого шума.

1.3. Результаты измерений должны характеризовать шумовое воздействие за время рабочей смены (рабочего дня).

Устанавливается следующая продолжительность измерения непостоянного шума:

половина рабочей смены (рабочего дня) или полный технологический цикл. Допускается общая продолжительность измерения 30мин, состоящая из трех циклов каждый продолжительностью 10мин – для колеблющегося во времени;

30мин – для импульсного;

полный цикл характерного действия шума – для прерывистого.

1.4. Измерения шума для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах допустимым уровням по действующим нормам должны производиться при работе не менее 2/3 установленных в данном помещении единиц технологического оборудования в наиболее часто реализуемом (характерном) режиме его работы.

Во время проведения измерений должно быть включено оборудование вентиляции, кондиционирования воздуха и другие, обычно используемые в помещении устройства, являющиеся источником шума.

1.5. При проведении измерений шума должно быть учтено воздействие вибрации, магнитных и электрических полей, радиоактивного излучения и других неблагоприятных факторов, влияющих на результаты измерений.

2. Аппаратура

2.1. Уровни звука измеряют шумомерами 1 или 2-го класса точности по ГОСТ 17187-81.

2.2. Октавные уровни звукового давления измеряют шумомерами по ГОСТ 17187-81 с подключенными к ним октавными электрическими фильтрами по ГОСТ 17168-82 или комбинированными измерительными системами соответствующего класса точности.

2.3. Измерение эквивалентных уровней звука следует производить интегрирующими шумомерами и шумоинтеграторами, перечень которых приведен в приложении 1.

Допускается использовать индивидуальные дозиметры шумов с параметром эквивалентности q = 3 – число децибел, прибавляемых к уровню шума при уменьшении времени его действия в 2 раза для сохранения той же дозы шума.

2.4. Аппаратуру калибруют до и после проведения измерения шума в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

3. Проведение измерения

3.1. Микрофон следует располагать на высоте 1,5м над уровнем пола или рабочей площадки (если работа выполняется стоя) или на высоте уха человека, подвергающегося воздействию шума (если работа выполняется сидя). Микрофон должен быть ориентирован в направлении максимального уровня шума и удален не менее чем на 0,5м от оператора, проводящего измерения.

3.2. Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения следует проводить в точках, соответствующих установленным постоянным местам.

3.3. Для оценки шума на непостоянных рабочих местах измерения следует проводить в рабочей зоне в точке наиболее частого пребывания работающего.

3.4. При проведении измерений октавных уровней звукового давления переключатель частотной характеристики прибора устанавливают в положение «фильтр». Октавные уровни звукового давления измеряют в полосах со среднегеометрическими частотами 63-8000Гц.

При проведении измерений уровней звука и эквивалентных уровней звука, дБА, переключатель частотной характеристики прибора устанавливают в положение «А».

3.5. При проведении измерений уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение «медленно». Значения уровней принимают по средним показателям при колебании стрелки прибора.

3.6. Значения уровней звука и октавных уровней звукового давления считывают со шкалы прибора с точностью до 1дБА, дБ.

3.7. Измерения уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума должны быть проведены в каждой точке не менее трех раз.

3.8. При проведении измерений эквивалентных уровней звука колеблющегося во времени шума для определения эквивалентного (по энергии) уровня звука переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение «медленно». Значения уровней звука принимают по показаниям стрелки прибора в момент отсчета.

3.9. При проведении измерений максимальных уровней звука колеблющегося во времени шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение «медленно». Значения уровней звука снимают в момент максимального показания прибора.

3.10. При проведении измерений максимальных уровней звука импульсного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение «импульс». Значения уровней принимают по максимальному показанию прибора.

3.11. Интервалы отсчета уровней звука колеблющегося во времени шума при измерениях эквивалентного уровня продолжительностью 30мин составляют 5-6с при общем числе отсчетов 360.

3.12. При проведении измерений эквивалентных уровней звука непостоянного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение «медленно», измеряют уровни звука и продолжительность каждой ступени.

4. Обработка результатов

4.1. Результаты измерения представляют в форме протокола в соответствии с приложением 2.

4.2. Средний уровень звука и средние октавные уровни звукового давления постоянного шума в каждой точке определяют в соответствии с приложением 3.

4.3. За максимальный уровень звука при проведении измерений шумомерами принимают наибольшее значение уровня звука за период измерения.

4.4. Эквивалентные уровни звука прерывистого шума в каждой точке при измерениях шумомером определяют в соответствии с приложением 4.

4.5. Эквивалентные уровни звука колеблющегося во времени шума при измерениях шумомером в течение 30мин в каждой точке определяют в соответствии с рекомендуемым приложением 5.

*Термины и определения даны в ГОСТ 12.1.003-83.

Приложение 1

Справочное

Основные характеристики приборов для измерения непостоянных шумов

| Характеристика | Интегрирующие шумомеры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВШВ-003 | 2221, 2222 | 2230 | 00026 | 00023 | CEL393 | 7178 |
| Частотная коррекция | А, С, Лин | А, Лин | А, С, Лин | А, С, Лин | А, С, Лин | А, Лин | А, Лин |
| Постоянная времени | Быстро, медленно | Быстро, медленно, пик, хранение максимума | Быстро, медленно, пик, импульс, хранение максимума | Быстро, медленно, пик, импульс, хранение максимума | Быстро, медленно, импульс | Быстро, медленно, пик, импульс | Быстро, медленно, импульс |
| Размеры, мм | 100x280 x240 | 205x72x24 | 370x85x47 | 318x114 x190 | 340x119 x194 | – | 50x85x245 |
| Масса, кг | 4,0 | 0,4 | 0,86 | 4,0 | 4,7 | Менее 1,0 | 1,2 |
| Изготовитель | ПО Вибро-прибор, СССР | Брюль и Къер, Дания | Брюль и Къер, Дания | Роботрон, ГДР | Роботрон ГДР | CEL Англия | Вяртсиля Финляндия |

Продолжение

| Характеристика | Шумоинтеграторы |  | Дозиметры шумов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШИН-01 | ELD 01 | 4428 | СЕ 179 | 6074 А | 00080 |
| Частотная коррекция | По выбранному шумомеру | По выбранному шумомеру | А | А | А | А |
| Постоянная времени | Медленно | Быстро, импульс | Непрерывная обработка |  |  |  |
| Размеры, мм | 390150265 | 21090150 | 1227529 | 698125 | 2169106 | 1663178 |
| Масса, кг | 6,0 | 2,6 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,42 |
| Изготовитель | ОПО «Медлабор-техника», СССР | «Роде и Шварц», ФРГ | «Брюль и Къер», Дания | «CEL», Англия | «Вяртсиля», Финляндия | «Роботрон», ГДР |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Место проведения измерений

2. Средства измерений и аппаратура

3. Сведения о государственной поверке

(дата и номер свидетельства (справки)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения

5. Основные источники шума, характер шума, создаваемого ими в помещении

6. Время, в течение которого проводилось измерение

7. Эскиз помещения (территории) с нанесением источников шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов. Порядковые номера точек измерений

8. Организация, проводившая измерения.

9. Ф. И. О. ответственного за проведение измерений или проводившего измерение

10. Результаты измерения и расчета по форме 1

Форма 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА

| № п/п | Место измерения | Характер шума |  |  |  | Уровни звукового давления в дБ и октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука (эквивален-тный уровень звука), дБА | Максимальный уровень звука, дБА, дБАI | Допустимые значения (ПС или дБА по норме) | Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянный | колеблющийся | прерывистый | импульсный | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЗВУКА

(ОКТАВНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ)

Средний уровень звукам LАср, дБА, и средние октавные уровни звукового давления Lср, дБ, вычисляют по формулам:

LAср=10 lgi=1n100,1LAi−10 lg n;

Lср=10 lgi=1n100,1LAi−10 lg n,

где LAi, Li – измеренные уровни звука, дБА. или октавные уровни звукового давления в точке, дБ;

i = 1, 2, ...n, где n – количество измерений в точке;

| 10 lgi=1n100,1LAi | - суммарный уровень звука (октавный уровень звукового давления) вычисляется по таблице. |
| --- | --- |

дБА, дБ

| Разность двух складываемых уровней | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Сложение уровней по таблице проводят в следующем порядке:

1) вычисляют разность складываемых уравнений;

2) определяют добавку к более высокому уровню в соответствии с таблицей;

3) прибавляют добавку к более высокому уровню;

4) аналогичные действия производят с полученной суммой и третьим уровнем и т.д. Полученная сумма и есть 10 lgi=1n100,1LAi

Если разность между наибольшим и наименьшим измеренными уровнями не превышает 5 дБ, то среднее значение LАср, Lср равно среднему арифметическому значению всех измеренных уровней.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ПРЕРЫВИСТОГО ШУМА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ШУМОМЕРОМ (ШУМ В СТУПЕНИ - ПОСТОЯННЫЙ)

Расчет эквивалентного уровня звука, дБА (уровня звукового давления, дБ) проводится в следующей последовательности.

1. Определяют поправки ∆LАi, дБА, ∆Li, дБ, к значениям измеренных уровней звука LАi или октавных уровней звукового давления Li в зависимости от продолжительности ступеней шума в соответствии с таблицей.

| Продолжительность ступени прерывистого шума, мин | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | 30 | 15 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка ∆LАi, дБА; ∆Li, дБ | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,1 | 19,0 |

2. Вычисляют разности LАi–∆LАi, Li–∆Li для каждой ступени шума.

3. Полученные разности энергетически суммируются в соответствии с таблицей обязательного приложения 3. Определенный суммарный уровень и будет являться эквивалентным уровнем звука или уровнем звукового давления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЕНИ ШУМА (продолжительность измерения 30 мин)

Расчет производится в следующей последовательности.

1. Диапазон подлежащих измерению уровней звука разбивают на следующие интервалы: от 38 до 42; от 43 до 47; от 48 до 52; от 53 до 57; от 58 до 62; от 68 до 67; от 68 до 72; от 73 до 77; от 78 до 82; от 83 до 87; от 88 до 92; от 93 до 97; от 98 до 102; от 103 до 107; от 108 до 112; от 113 до 117; от 118 до 122 дБА.

2. Измеряемые уровни звука распределяют по интервалам, подсчитывают число отсчетов уровней звука в каждом интервале.

Результаты отсчетов заносятся в графы 2 и 3 табл.1.

3. По табл.2 определяют частные индексы в зависимости от интервала и числа отсчетов в данном интервале уровней звука. Полученные значения записывают в графу 4 табл.1.

4. Записанные в графе 4 частные индексы суммируют и результат записывают в графу 5 табл.1.

5. Эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, определяют по формуле

LAэкв=30+ΔLAi,

где ∆LАi – поправка, дБА, определяемая по табл.3 в зависимости от величины суммарного индекса.

Таблица1

Колеблющийся во времени шум (продолжительность измерения 30 мин)

| Интервалы уровней звука, дБА | Отметки отсчетов уровней звука в интервале | Число отсчетов уровней звука в интервале | Частные индексы | Суммарный индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От 38 до 42 |  |  |  |  |
| " 43 " 47 |  |  |  |  |
| " 48 " 52 |  |  |  |  |
| " 53 " 57 |  |  |  |  |
| " 58 " 62 |  |  |  |  |
| " 63 " 67 |  |  |  |  |
| " 68 " 72 |  |  |  |  |
| " 73 " 77 |  |  |  |  |
| " 78 " 82 |  |  |  |  |
| " 83 " 87 |  |  |  |  |
| " 88 " 92 |  |  |  |  |
| " 93 " 97 |  |  |  |  |
| " 98 " 102 |  |  |  |  |
| " 103 " 107 |  |  |  |  |
| " 108 " 112 |  |  |  |  |
| " 113 " 117 |  |  |  |  |
| " 118 " 122 |  |  |  |  |

∆LАi =                                      дБА

LАэкв =                                       дБА

Таблица 2

| Число отсчетов уровней звука в интервале | Интервалы уровней звука, дБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 38 до 42 | От 43 до 47 | От 48 до 52 | От 53 до 57 | От 58 до 62 | От 63 до 67 | От 68 до 72 | От 73 до 77 | От 78 до 82 | От 83 до 87 |
|  | Частные индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 878 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 56 | 176 | 556 | 1760 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 83 | 284 | 833 | 2640 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | 111 | 350 | 1110 | 3500 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 138 | 439 | 1380 | 4390 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 52 | 166 | 527 | 1660 | 5270 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 61 | 194 | 615 | 1940 | 6150 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 70 | 222 | 703 | 2220 | 7030 |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7900 |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 880 | 2780 | 8800 |
| 11-12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33 | 105 | 330 | 1050 | 3300 | 10500 |
| 13-14 | 0 | 1 | 4 | 12 | 39 | 123 | 389 | 1230 | 3890 | 12300 |
| 15-16 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 141 | 444 | 1410 | 4440 | 14100 |
| 17-18 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 158 | 500 | 1580 | 5000 | 15800 |
| 19-20 | 1 | 2 | 6 | 18 | 56 | 176 | 560 | 1760 | 5600 | 17600 |
| 21-23 | 1 | 2 | 6 | 20 | 64 | 202 | 639 | 2020 | 6390 | 20200 |
| 24-26 | 1 | 2 | 7 | 23 | 72 | 228 | 722 | 2280 | 7220 | 22800 |
| 27-30 | 1 | 3 | 8 | 26 | 83 | 263 | 833 | 2630 | 8330 | 26300 |
| 31-34 | 1 | 3 | 9 | 30 | 94 | 299 | 944 | 2990 | 9440 | 29900 |
| 35-39 | 1 | 3 | 11 | 34 | 108 | 343 | 1080 | 3430 | 10800 | 34300 |
| 40-44 | 1 | 4 | 12 | 39 | 122 | 387 | 1220 | 3870 | 12200 | 38700 |
| 45-49 | 1 | 4 | 14 | 43 | 136 | 430 | 1360 | 4800 | 13600 | 48000 |
| 50-56 | 2 | 5 | 16 | 49 | 156 | 492 | 1560 | 4920 | 15600 | 49200 |
| 57-63 | 2 | 6 | 17 | 55 | 175 | 553 | 1750 | 5530 | 17500 | 55300 |
| 64-70 | 2 | 6 | 19 | 61 | 194 | 615 | 1940 | 6150 | 19400 | 61500 |
| 71-80 | 2 | 7 | 22 | 70 | 222 | 703 | 2220 | 7030 | 22200 | 70300 |
| 81-90 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7900 | 25000 | 79000 |
| 91-100 | 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 878 | 2780 | 8780 | 27800 | 87800 |
| 101-115 | 3 | 10 | 32 | 101 | 319 | 1010 | 3190 | 10100 | 31900 | 101000 |
| 116-130 | 4 | 11 | 36 | 114 | 361 | 1140 | 3610 | 11400 | 36100 | 114000 |
| 131-150 | 4 | 13 | 42 | 132 | 417 | 1320 | 4170 | 13200 | 41700 | 132000 |
| 151-170 | 5 | 15 | 47 | 149 | 472 | 1490 | 4720 | 14900 | 47200 | 149000 |
| 171-190 | 5 | 17 | 53 | 167 | 528 | 1670 | 5280 | 16700 | 52800 | 167000 |
| 191-220 | 6 | 19 | 61 | 193 | 611 | 1930 | 6110 | 19300 | 61100 | 193000 |
| 221-250 | 7 | 22 | 69 | 220 | 694 | 2200 | 6940 | 22000 | 69400 | 220000 |
| 251-280 | 8 | 25 | 78 | 246 | 778 | 2460 | 7780 | 24600 | 77800 | 246000 |
| 281-320 | 9 | 28 | 89 | 281 | 889 | 2810 | 8890 | 28100 | 88900 | 281000 |
| 321-360 | 10 | 32 | 100 | 316 | 1000 | 3160 | 10000 | 31600 | 100000 | 316000 |

Продолжение табл. 2

| Число отсчетов уровней звука в интервале | Интервалы уровней звука, дБА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 88 до 92 | От 93 до 97 | От 98 до 102 | От 103 до 107 | От 108 до 112 | От 113 до 117 |  | От 118 до 122 |
|  | Частные индексы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2780 | 8780 | 27800 | 87800 | 278000 | 878000 | 2780000 |  |
| 2 | 5560 | 17600 | 55600 | 176000 | 556000 | 1760000 | 5560000 |  |
| 3 | 8330 | 26400 | 83300 | 264000 | 833000 | 2640000 | 8330000 |  |
| 4 | 11100 | 35000 | 111000 | 350000 | 1110000 | 3500000 | 11100000 |  |
| 5 | 13800 | 43900 | 138000 | 439000 | 1380000 | 4390000 | 13800000 |  |
| 6 | 16600 | 52700 | 166000 | 527000 | 1660000 | 5270000 | 16600000 |  |
| 7 | 19400 | 61500 | 194000 | 615000 | 1940000 | 6150000 | 19400000 |  |
| 8 | 22200 | 70300 | 222000 | 703000 | 2220000 | 7030000 | 22200000 |  |
| 9 | 25000 | 79000 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000 | 25000000 |  |
| 10 | 27800 | 88000 | 278000 | 880000 | 2780000 | 8800000 | 27800000 |  |
| 11-12 | 33000 | 105000 | 330000 | 1050000 | 3300000 | 10500000 | 33000000 |  |
| 13-14 | 38900 | 123000 | 389000 | 1230000 | 3890000 | 12300000 | 38900000 |  |
| 15-16 | 44400 | 141000 | 444000 | 1410000 | 4440000 | 14100000 | 44400000 |  |
| 17-18 | 50000 | 158000 | 500000 | 1580000 | 5000000 | 15800000 | 50000000 |  |
| 19-20 | 56000 | 176000 | 560000 | 1760000 | 5600000 | 17600000 | 56000000 |  |
| 21-23 | 63900 | 202000 | 639000 | 2020000 | 6390000 | 20200000 | 63900000 |  |
| 24-26 | 72200 | 228000 | 722000 | 2280000 | 7220000 | 22800000 | 72200000 |  |
| 27-30 | 83300 | 263000 | 833000 | 2630000 | 8330000 | 26300000 | 83300000 |  |
| 31-34 | 94400 | 299000 | 944000 | 2990000 | 9440000 | 29900000 | 94400000 |  |
| 35-39 | 108000 | 343000 | 1080000 | 3430000 | 10800000 | 34300000 | 108000000 |  |
| 40-44 | 122000 | 387000 | 1220000 | 3870000 | 12200000 | 38700000 | 122000000 |  |
| 45-49 | 136000 | 430000 | 1360000 | 4300000 | 13600000 | 43000000 | 136000000 |  |
| 50-56 | 156000 | 492000 | 1560000 | 4920000 | 15600000 | 49200000 | 156000000 |  |
| 57-63 | 175000 | 553000 | 1750000 | 5530000 | 17500000 | 55300000 | 175000000 |  |
| 64-70 | 194000 | 615000 | 1940000 | 6150000 | 19400000 | 61500000 | 194000000 |  |
| 71-80 | 222000 | 703000 | 2220000 | 7030000 | 22200000 | 70300000 | 222000000 |  |
| 81-90 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000 | 25000000 | 79000000 | 250000000 |  |
| 91-100 | 278000 | 878000 | 2780000 | 8780000 | 27800000 | 87800000 | 278000000 |  |
| 101-115 | 319000 | 1010000 | 3190000 | 10100000 | 31900000 | 101000000 | 319000000 |  |
| 116-130 | 361000 | 1140000 | 3610000 | 11400000 | 36100000 | 114000000 | 361000000 |  |
| 131-150 | 417000 | 1320000 | 4170000 | 13200000 | 41700000 | 132000000 | 417000000 |  |
| 151-170 | 472000 | 1490000 | 4720000 | 14900000 | 47200000 | 149000000 | 472000000 |  |
| 171-190 | 528000 | 1670000 | 5280000 | 16700000 | 52800000 | 167000000 | 528000000 |  |
| 191-220 | 611000 | 1930000 | 6110000 | 19300000 | 61100000 | 193000000 | 611000000 |  |
| 221-250 | 694000 | 2200000 | 6940000 | 22000000 | 69400000 | 220000000 | 694000000 |  |
| 251-280 | 778000 | 2460000 | 7780000 | 24600000 | 77800000 | 246000000 | 778000000 |  |
| 281-320 | 889000 | 2810000 | 8890000 | 28100000 | 88900000 | 281000000 | 889000000 |  |
| 321-360 | 1000000 | 3160000 | 10000000 | 31600000 | 100000000 | 316000000 | 1000000000 |  |

Таблица 3

| Суммарный индекс | ДБА | Суммарный индекс | ДБА | Суммарный индекс | ДБА | Суммарный индекс | ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 794 | 29 | 100000 | 50 | 12590000 | 71 |
| 8 | 9 | 1000 | 30 | 125900 | 51 | 15850000 | 72 |
| 10 | 10 | 1259 | 31 | 158500 | 52 | 19950000 | 73 |
| 13 | 11 | 1585 | 32 | 199500 | 53 | 25120000 | 74 |
| 16 | 12 | 1995 | 33 | 251200 | 54 | 31620000 | 75 |
| 20 | 13 | 2512 | 34 | 316200 | 55 | 39810000 | 76 |
| 25 | 14 | 3162 | 35 | 398100 | 56 | 50120000 | 77 |
| 32 | 15 | 3981 | 36 | 501200 | 57 | 63100000 | 78 |
| 40 | 16 | 5012 | 37 | 631000 | 58 | 79430000 | 79 |
| 50 | 17 | 6310 | 38 | 794300 | 59 | 100000000 | 80 |
| 63 | 18 | 7943 | 39 | 1000000 | 60 | 125900000 | 81 |
| 79 | 19 | 10000 | 40 | 1259000 | 61 | 158500000 | 82 |
| 100 | 20 | 12590 | 41 | 1585000 | 62 | 199500000 | 83 |
| 126 | 21 | 15850 | 42 | 1995000 | 63 | 251200000 | 84 |
| 159 | 22 | 19950 | 43 | 2512000 | 64 | 310200000 | 85 |
| 200 | 23 | 25120 | 44 | 3162000 | 65 | 398100000 | 86 |
| 251 | 24 | 31620 | 45 | 3981000 | 66 | 501200000 | 87 |
| 316 | 25 | 39810 | 46 | 5012000 | 67 | 631000000 | 88 |
| 398 | 26 | 50120 | 47 | 6310000 | 68 | 794300000 | 89 |
| 501 | 27 | 63100 | 48 | 7943000 | 69 | 1000000000 | 90 |
| 631 | 28 | 79430 | 49 | 10000000 | 70 |  |  |